### LABORATORIO ANALISI BIOCLINICHE CHECK-UP
DOTT.SSA FORNAROTTO S.R.L.

Via Colajanni n. 2 - 94100 Enna (EN)
Tel. 0935.897453 - lab.analisi.check-up.fornarotto@pec.it

#### MOD-PQ03-01 - CHECKLIST MANUTENZIONE GIORNALIERA STRUMENTAZIONE

Rev. 01 del 01/01/2025 - Data: ___/___/_____

Strumento: _________________________ Matricola: _____________ Operatore: _________________________ Ora inizio: ___:___

#### CONTROLLI PRELIMINARI

| ✓ | Controllo | Valore/Stato | Range Accettabile | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura modulo refrigerato | _____°C | 2-8°C |  |
|  | Temperatura incubatore | _____°C | 37±0.5°C |  |
|  | Pressione sistema | _____ bar | Spec. costruttore |  |
|  | Livello liquidi di sistema | _____% | >20% |  |
|  | Assenza allarmi strumentali | SI/NO | Nessun allarme |  |

#### MANUTENZIONE GIORNALIERA

|  | Pulizia ago campionatore |  | Controllo tubi e connessioni |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulizia sonda ISE (se presente) |  | Verifica movimento meccanico |
|  | Svuotamento contenitori scarico |  | Controllo integrità cuvette/rotori |
|  | Rifornimento consumabili |  | Backup dati (se applicabile) |

#### CONTROLLO REAGENTI

| Parametro | Lotto Attuale | Scadenza | Volume Residuo | Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reagenti critici |  |  | _____% |  |
| Calibratori |  |  | _____% |  |
| Controlli |  |  | _____% |  |

#### CONTROLLI QUALITÀ INIZIO SEDUTA

Livelli processati: Livello 1 Livello 2 Livello 3

Esito: Tutti in range Fuori controllo (compilare MOD-PQ03-02)

NON PROCESSARE CAMPIONI PAZIENTI SE I CONTROLLI NON SONO CONFORMI

Operatore
____________________
Ora fine: ___:___

Verifica Responsabile
(se anomalie)
____________________

### LABORATORIO ANALISI BIOCLINICHE CHECK-UP
DOTT.SSA FORNAROTTO S.R.L.

Via Colajanni n. 2 - 94100 Enna (EN)
Tel. 0935.897453 - lab.analisi.check-up.fornarotto@pec.it

#### MOD-PQ03-02 - REGISTRO CONTROLLI QUALITÀ INTERNI

Rev. 01 del 01/01/2025 - Mese: __________ Anno: _____

Strumento: _________________________ Analita: _________________________ Metodo: _________________________ Unità di misura: _________

| Data | Ora | Livello 1 (Normale) |  |  | Livello 2 (Patologico) |  |  | Regola Violata | Azione | Op. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Target | Ottenuto | Esito | Target | Ottenuto | Esito |  |  |  |
|  |  | _____ | _____ | ✓/✗ | _____ | _____ | ✓/✗ |  |  |  |

#### STATISTICHE MENSILI

Livello 1:
Media: _____ SD: _____ CV%: _____
% In range: _____ Bias%: _____

Livello 2:
Media: _____ SD: _____ CV%: _____
% In range: _____ Bias%: _____

Sigma metric calcolato: _____ Classificazione: World Class (>6) Accettabile (3-6) Da migliorare (<3)

#### REGOLE DI WESTGARD APPLICATE

13s (singolo valore >3SD)
12s (warning - singolo valore >2SD)
22s (2 consecutivi >2SD stesso lato)
R4s (range tra controlli >4SD)
41s (4 consecutivi >1SD stesso lato)
10x (10 consecutivi stesso lato della media)

Azioni per fuori controllo: 1) Ripetere controllo 2) Se persiste, verificare reagenti/calibrazione 3) Ricalibrazione se necessario 4) Bloccare rilascio risultati fino a risoluzione

### LABORATORIO ANALISI BIOCLINICHE CHECK-UP
DOTT.SSA FORNAROTTO S.R.L.

Via Colajanni n. 2 - 94100 Enna (EN)
Tel. 0935.897453 - lab.analisi.check-up.fornarotto@pec.it

#### MOD-PQ03-03 - REPORT PARTECIPAZIONE VEQ

Rev. 01 del 01/01/2025 - Anno: _____

Provider VEQ: _________________________ Codice Lab: _____________ Ciclo/Survey: _________________________ Data ricezione: ___/___/_____

| Analita | Campione | Valore Inviato | Valore Consenso | Z-Score | Bias% | Esito | Note/Azioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ✓ ✗ |  |

#### CRITERI DI ACCETTABILITÀ

Accettabile: Z-score tra -2 e +2 | Bias% entro limiti desiderabili
Warning: Z-score tra ±2 e ±3 | Bias% entro limiti minimi
Inaccettabile: Z-score >±3 | Bias% oltre limiti minimi

#### ANALISI PERFORMANCE INACCETTABILI

| Analita | Causa Identificata | Azione Correttiva | Verifica Efficacia |
| --- | --- | --- | --- |

#### RIEPILOGO ANNUALE PERFORMANCE VEQ

| Totale analiti partecipanti: | _____ | % Performance accettabili: | _____% |
| --- | --- | --- | --- |
| N° cicli/anno: | _____ | Target performance: | >90% |

Responsabile Qualità
____________________
Data: ___/___/_____

Direttore Tecnico
____________________
Data: ___/___/_____

### LABORATORIO ANALISI BIOCLINICHE CHECK-UP
DOTT.SSA FORNAROTTO S.R.L.

Via Colajanni n. 2 - 94100 Enna (EN)
Tel. 0935.897453 - lab.analisi.check-up.fornarotto@pec.it

#### MOD-PQ03-04 - REGISTRO CALIBRAZIONI

Rev. 01 del 01/01/2025

| Data | Strumento | Analita/Panel | Lotto Cal. | Motivo | Esito | Verifica QC | Operatore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | OK KO | OK KO |  |

#### CODIFICA MOTIVI CALIBRAZIONE

NL = Nuovo lotto reagenti
SC = Scadenza calibrazione
DC = Drift controlli qualità

MA = Post manutenzione
FC = Fuori controllo persistente
AL = Altro (specificare)

[LOGO MOLECOLA BLU]

### LABORATORIO ANALISI BIOCLINICHE CHECK-UP
DOTT.SSA FORNAROTTO S.R.L.

Via Colajanni n. 2 - 94100 Enna (EN)
Tel. 0935.897453 - lab.analisi.check-up.fornarotto@pec.it

#### MOD-PQ03-05 - SCHEDA VALIDAZIONE/VERIFICA METODI

Rev. 01 del 01/01/2025

Analita: _________________________ Metodo: _________________________ Strumento: _________________________ Tipo: Validazione Verifica

#### PRECISIONE

| Parametro | Livello 1 | Livello 2 | Criterio Accettabilità |
| --- | --- | --- | --- |
| CV% Intra-serie (n=20) | _____% | _____% |  |
| CV% Inter-serie (20gg) | _____% | _____% |  |

#### ACCURATEZZA

| Metodo confronto: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| N° campioni: | _____ Range: _____ - _____ |
| Equazione regressione: | y = _____x + _____ r²: _____ |
| Bias% a livelli decisionali: | Livello 1: _____% Livello 2: _____% |

#### LINEARITÀ

| Range testato: | _____ - _____ Unità: _____ |
| --- | --- |
| N° livelli: | _____ R²: _____ |
| Deviazione max dalla linearità: | _____% |

#### LIMITI

Limite di rilevabilità (LoD): _____ _____
Limite di quantificazione (LoQ): _____ _____

Range di misura: _____ - _____ _____
Range reportabile: _____ - _____ _____

#### INTERFERENZE

| Interferente | Concentrazione Test | % Interferenza | Accettabile |
| --- | --- | --- | --- |
| Emolisi (Hb) | _____ mg/dL | _____% | SI/NO |
| Ittero (Bilirubina) | _____ mg/dL | _____% | SI/NO |
| Lipemia (Trigliceridi) | _____ mg/dL | _____% | SI/NO |

#### CONCLUSIONI

Il metodo è IDONEO all'uso clinico previsto
Il metodo NON è idoneo (specificare limitazioni): _______________________

Responsabile Validazione
____________________
Data: ___/___/_____

Direttore Tecnico
(approvazione)
____________________
Data: ___/___/_____

Allegati: □ Dati grezzi □ Grafici regressione □ Certificati materiali riferimento □ Bibliografia metodo