| Laboratorio Analisi Biocliniche Check-Up Dott.ssa Fornarotto PG - 05 GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE Norme di Riferimento: - UNI EN ISO 9001:2015 Distribuzione: Controllata Non Controllata | MANUALE GESTIONE QUALITA’ (MGQ) |
| --- | --- |

| Stato | Funzione | Nome | Data | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborato |  |  |  |  |
| Verificato |  |  |  |  |
| Approvato |  |  |  |  |

Sommario

1.	SCOPO	5

2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	5

3.	RIFERIMENTI	5

4.	DEFINIZIONI	5

5.	RESPONSABILITÀ	5

6.	MODALITÀ OPERATIVE	6

6.1	Inventario apparecchiature	6

6.2	Piano di manutenzione preventiva	6

6.3	Procedure operative giornaliere	6

6.4	Gestione guasti e anomalie	7

6.5	Gestione strumentazione backup	7

6.6	Qualifica fornitori manutenzione	7

7.	CONTROLLI E VERIFICHE	8

7.1	Post-manutenzione	8

7.2	Indicatori di performance	8

8.	GESTIONE ECONOMICA	8

9.	REGISTRAZIONI	8

10.	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8

# SCOPO

Garantire l'uso sicuro, appropriato ed economico delle apparecchiature biomediche attraverso una gestione sistematica di manutenzioni, calibrazioni e verifiche, assicurando la continuità operativa e l'affidabilità dei risultati analitici.

# CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica a tutte le apparecchiature critiche del laboratorio:

- Roche Cobas c311 (chimica clinica)

- Roche Cobas e411 (immunochimica)

- Sysmex XN-550 (ematologia)

- Menarini Aution Max AX-4030 (urine)

- Stago Start 4 (coagulazione)

- Strumentazione accessoria (centrifughe, frigoriferi, pipette)

# RIFERIMENTI

- D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza sul lavoro

- CEI EN 62353 - Verifiche sicurezza apparecchi elettromedicali

- ISO 15189:2013 - Requisiti laboratori medici

- Manuali tecnici dei produttori

# DEFINIZIONI

- Manutenzione preventiva: Interventi programmati per prevenire guasti

- Manutenzione correttiva: Interventi per ripristino funzionalità

- Calibrazione: Taratura strumento con materiali certificati

- Verifica funzionale: Controllo performance secondo specifiche

# RESPONSABILITÀ

| Attività | Dir. Sanitario | Coord. Lab | Tecnico Lab | Fornitore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piano manutenzione | A | R | C | I |
| Manutenzione 1° livello | I | C | R | - |
| Chiamata assistenza | A | R | I | - |
| Verifica interventi | C | R | C | - |
| Gestione contratti | R | I | - | C |

# MODALITÀ OPERATIVE

## Inventario apparecchiature

Registro informatizzato (MOD-PG05-01) contenente:

- Identificativo univoco apparecchiatura

- Modello, matricola, anno acquisto

- Criticità per il processo (Alta/Media/Bassa)

- Contratto manutenzione (Si/No)

- Storico interventi

## Piano di manutenzione preventiva

Frequenze minime:

- Giornaliera: Pulizia, controllo allarmi

- Settimanale: Manutenzione base secondo checklist produttore

- Mensile: Verifiche funzionali, controllo reagenti

- Semestrale: Manutenzione specialistica (contratto)

- Annuale: Verifiche sicurezza elettrica, tarature certificate

## Procedure operative giornaliere

Inizio giornata (ore 7:30):

- Controllo visivo integrità apparecchiature

- Verifica temperature (frigo reagenti: 2-8°C)

- Controllo livelli reagenti e consumabili

- Esecuzione controlli qualità secondo PQ-03

- Registrazione su checklist giornaliera

- Fine giornata:

- Pulizia secondo procedura produttore

- Backup dati (se applicabile)

- Spegnimento o standby secondo indicazioni

- Segnalazione anomalie su registro

## Gestione guasti e anomalie

- Procedura d'emergenza:

  - Blocco immediato strumento se rischio sicurezza

- Valutazione impatto:

  - Urgenze deviabili su altro strumento?

    - Necessità service esterno?

- Azioni immediate:

  - Tentativo risoluzione con troubleshooting

    - Se non risolvibile: chiamata assistenza

- Attivazione procedure backup

  - Registrazione: MOD-PG05-02 (Scheda intervento)

## Gestione strumentazione backup

- Cobas c311 → backup parziale su e411 per alcuni parametri

- Ematologia → invio urgenze a laboratorio convenzionato

- Coagulazione → kit manuali emergenza (PT, PTT)

## Qualifica fornitori manutenzione

Requisiti minimi:

- Autorizzazione casa madre

- Tecnici certificati

- Tempi intervento garantiti (<24h per critiche)

- Disponibilità ricambi originali

- Certificazione interventi

# CONTROLLI E VERIFICHE

## Post-manutenzione

Dopo ogni intervento:

- Verifica funzionale con controlli qualità

- Confronto con performance pre-intervento

- Validazione tecnica prima rimessa in uso

- Aggiornamento registro apparecchiatura

## Indicatori di performance

- Uptime strumentazione: >95%

- MTBF (Mean Time Between Failures): monitoraggio trend

- Tempo medio risoluzione guasti: <48h

- % manutenzioni preventive eseguite: 100%

# GESTIONE ECONOMICA

- Budget annuale manutenzioni: definito in sede di riesame

- Valutazione costo/beneficio riparazioni vs sostituzione

- Contratti all-inclusive per strumentazione critica

- Scorta minima consumabili: 1 mese

# REGISTRAZIONI

- MOD-PG05-01: Inventario apparecchiature

- MOD-PG05-02: Scheda intervento manutenzione

- MOD-PG05-03: Checklist manutenzione giornaliera

- MOD-PG05-04: Piano manutenzione annuale

- Certificati taratura e verifiche sicurezza

# INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Annualmente, in sede di riesame:

- Valutazione obsolescenza parco macchine

- Analisi nuove tecnologie disponibili

- Proposte upgrade/sostituzioni

- Valutazione rapporto costo/beneficio/performance