| Laboratorio Analisi Biocliniche Check-Up Dott.ssa Fornarotto PQ – 02 PROCESSO ANALITICO E CONTROLLI QUALITÀ Norme di Riferimento: - UNI EN ISO 9001:2015 Distribuzione: Controllata Non Controllata | MANUALE GESTIONE QUALITA’ (MGQ) |
| --- | --- |

| Stato | Funzione | Nome | Data | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborato |  |  |  |  |
| Verificato |  |  |  |  |
| Approvato |  |  |  |  |

Sommario

1.	SCOPO	5

2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	5

3.	RIFERIMENTI	5

4.	DEFINIZIONI	5

5.	RESPONSABILITÀ	6

6.	MODALITÀ OPERATIVE	6

6.1	Preparazione Strumentazione	6

6.2	Controllo Qualità Interno (IQC)	6

6.3	Applicazione Regole di Westgard	7

6.4	Calibrazione	7

6.5	Verifica Esterna di Qualità (VEQ)	7

6.6	Validazione e Verifica Metodi	7

6.7	Gestione Urgenze	8

6.8	Delta Check e Plausibilità	8

7.	INDICATORI DI MONITORAGGIO	8

8.	REGISTRAZIONI	9

# SCOPO

Definire le modalità operative per la gestione del processo analitico e del sistema di controllo qualità interno ed esterno, garantendo l'accuratezza, la precisione e l'affidabilità dei risultati delle analisi di laboratorio.

# CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica a tutte le determinazioni analitiche eseguite nel laboratorio, sia in routine che in urgenza, inclusi i controlli di qualità interni (IQC) e la partecipazione ai programmi di verifica esterna della qualità (VEQ).

# RIFERIMENTI

- ISO 15189:2012 - Laboratori medici: requisiti per la qualità e la competenza

- CLSI C24-A3 - Statistical Quality Control for Quantitative Measurements

- Westgard Rules - Multi-rule quality control procedures

- Direttiva 98/79/CE - Dispositivi medico-diagnostici in vitro

- Manuali operativi degli analizzatori in uso

- Procedura PG-05: Gestione apparecchiature

# DEFINIZIONI

IQC (Internal Quality Control): controllo qualità interno per monitorare le prestazioni analitiche. VEQ (Verifica Esterna Qualità): programma di confronto interlaboratorio per valutare l'accuratezza. CV%: coefficiente di variazione percentuale che misura la precisione. Bias%: scostamento percentuale dal valore target che misura l'accuratezza. Sigma metric: indicatore di performance calcolato come (TEa-Bias)/CV. Delta check: confronto automatico con risultati precedenti del paziente. Westgard Rules: regole statistiche per l'interpretazione dei controlli qualità.

# RESPONSABILITÀ

| Attività | TSLB | Biologo | Resp. Qualità | Dir. Tecnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esecuzione analisi | R | A | I | I |
| Controlli IQC giornalieri | R | A | C | I |
| Validazione tecnica | C | R | A | I |
| Gestione VEQ | C | R | A | I |
| Validazione metodi | C | R | A | A |
| Azioni correttive | R | A | C | I |
| Approvazione procedure | C | C | R | A |

# MODALITÀ OPERATIVE

## Preparazione Strumentazione

All'inizio di ogni giornata lavorativa, prima di processare campioni di pazienti, l'operatore esegue i controlli di funzionalità strumentale verificando temperature dei moduli analitici (refrigeratori reagenti 2-8°C, incubatori 37±0.5°C), pressioni e vuoto dei sistemi fluidici, livelli dei liquidi di sistema e assenza di allarmi strumentali.

La manutenzione giornaliera segue le checklist specifiche per strumento registrate su MOD-PQ03-01. Solo dopo esito positivo di tutti i controlli preliminari si procede con i controlli di qualità di inizio seduta.

## Controllo Qualità Interno (IQC)

Il programma di controllo qualità interno viene strutturato secondo un approccio basato sul rischio che considera la criticità clinica dell'analita, la stabilità storica del metodo e il volume di determinazioni giornaliere.

Per ogni metodo quantitativo si utilizzano almeno due livelli di controllo posizionati ai decision level clinici. Per analiti critici quali troponina, glucosio POCT, INR, potassio, si implementano tre livelli di controllo. I materiali di controllo sono indipendenti dai calibratori e con matrice il più possibile simile ai campioni umani.

La frequenza dei controlli prevede l'esecuzione all'inizio di ogni serie analitica e ogni 8 ore per analizzatori in continuo. Per analiti critici la frequenza aumenta a ogni 4 ore. Dopo calibrazione o manutenzione si eseguono controlli su tutti i livelli prima di rilasciare risultati.

## Applicazione Regole di Westgard

Le regole di controllo vengono selezionate in base al sigma metric del metodo, calcolato mensilmente. Per sigma >6 si applica la regola semplice 13s. Per sigma 4-6 si utilizzano le multi-rule 13s/22s/R4s. Per sigma 3-4 sono necessarie regole più complesse con aumento del numero di controlli. Metodi con sigma <3 richiedono miglioramento prima dell'uso clinico.

La gestione dei fuori controllo prevede il blocco immediato del rilascio risultati, l'identificazione del tipo di errore (random o sistematico), l'implementazione dell'azione correttiva appropriata e la riverifica con nuovi controlli. Tutti gli eventi vengono registrati su MOD-PQ03-02.

## Calibrazione

La calibrazione garantisce la tracciabilità metrologica ai materiali di riferimento. La frequenza segue le indicazioni del produttore validate internamente. È obbligatoria per nuovo lotto reagenti, dopo manutenzione significativa, in presenza di drift nei controlli e secondo scadenza temporale.

Il processo prevede condizionamento dei calibratori a temperatura ambiente, ricostituzione secondo istruzioni, analisi in duplicato o triplicato secondo CV% del metodo, verifica dei fattori entro range accettabile e validazione con controlli su tutti i livelli.

## Verifica Esterna di Qualità (VEQ)

La partecipazione ai programmi VEQ è obbligatoria per tutti gli analiti disponibili. I programmi vengono selezionati privilegiando provider accreditati ISO 17043 con adeguata numerosità del gruppo di confronto.

I campioni VEQ vengono processati come routine senza identificazione speciale né ripetizioni. I risultati sono trasmessi entro le scadenze attraverso il portale del provider. La valutazione delle performance utilizza z-score (accettabile tra -2 e +2) e bias% entro i limiti desiderabili di variabilità biologica.

Performance inaccettabili attivano indagine immediata con analisi delle cause, azioni correttive, riverifica con controlli interni e documentazione su MOD-PQ03-03.

## Validazione e Verifica Metodi

Prima dell'introduzione in routine, ogni metodo viene sottoposto a validazione (metodi LDT) o verifica (metodi CE-IVD) secondo protocolli CLSI. La validazione comprende precisione intra e inter-serie, accuratezza mediante confronto, linearità su range clinico, limite di rilevabilità, specificità e interferenze.

I criteri di accettabilità derivano dalla variabilità biologica o dai requisiti clinici. La documentazione completa viene archiviata nel fascicolo del metodo.

## Gestione Urgenze

Le analisi urgenti seguono percorso dedicato con priorità assoluta. Il TAT target è <60 minuti dal ricevimento. Controlli qualità specifici per il percorso urgenze vengono eseguiti ogni 4 ore. La validazione è immediata con comunicazione diretta per valori critici.

## Delta Check e Plausibilità

Il sistema di delta check identifica variazioni implausibili rispetto a risultati precedenti. I limiti sono configurati per analita considerando variabilità biologica e intervallo temporale. Il superamento genera alert che richiede verifica dell'identificazione, controllo interferenze ed eventuale ripetizione.

# INDICATORI DI MONITORAGGIO

| Indicatore | Formula di Calcolo | Standard | Frequenza |
| --- | --- | --- | --- |
| CV% medio per disciplina | Media CV% mensili per area | <Limiti desiderabili EFLM | Mensile |
| Bias% da VEQ | Media bias% per analita | <Limiti desiderabili | Trimestrale |
| Sigma metric | (TEa-Bias)/CV per metodo | >4 per 80% metodi | Mensile |
| % IQC in range primo passaggio | N. controlli OK/totale x 100 | >95% | Giornaliero |
| Tasso ricalibrazione non programmata | N. ricalib extra/mese | <5% | Mensile |
| Performance VEQ accettabili | % z-score accettabili | >90% | Per ciclo |
| TAT fase analitica routine | % entro 2h | >90% | Settimanale |
| Tasso ripetizioni per errore | N. ripetizioni/totale x 100 | <1% | Mensile |

# REGISTRAZIONI

- MOD-PQ03-01: Checklist manutenzione giornaliera - conservazione 1 anno

- MOD-PQ03-02: Registro controlli qualità interni - conservazione 2 anni

- MOD-PQ03-03: Report partecipazione VEQ - conservazione 5 anni

- MOD-PQ03-04: Registro calibrazioni - conservazione 2 anni

- MOD-PQ03-05: Scheda validazione/verifica metodi - conservazione permanente