La determinazione dell’azoto ammoniacale avviene tramite l’utilizzo dello spettrofotometro mediante la lettura spettrofotometrica.

PROCEDURA DI MISURA

- Selezionare il numero di programma corrispondente all’analisi dell’azoto nitrico sul display secondario tramite tasti e freccia.

- Aggiungere esattamente 6 ml di campione alla fiala.

- Riposizionare il tappo e miscelare capovolgendo la fiala un paio di volte. Questo è il bianco per l’azzeramento.

- Posizionare la fiala nel porta-cuvette dello strumento.

- Premere il pulsante ZERO.

- Attendere alcuni secondi perché il display visualizzi 0.0: lo strumento è azzerato ed è pronto per la misura.

- Rimuovere la fiala.

- Rimuovere il tappo e aggiungere una bustina di reagente HI93728-0.

- Tappare e immediatamente agitare vigorosamente per 10 secondi esatti. Continuare a mescolare capovolgendo la cuvetta delicatamente per 50 secondi, facendo attenzione che non si formino bolle d’aria.  Questo è il campione di misura.

- Posizionare la fiala nel porta-cuvette. Premere TIMER sul display, compare il conto alla rovescia necessario prima di eseguire la misura in alternativa è possibile attendere 4 minuti e 30 secondi poi premere il tasto READ.

- Lo strumento visualizza direttamente a display la concentrazione in mg/l azoto-nitrato (NO3—N).

Responsabile Laboratorio: __________________________