SCOPO

Scopo della presente istruzione è quello di definire le modalità operative per la taratura del termometro dei tini asettici refrigerati.

REPARTO RESPONSABILE

Laboratorio.

ESECUTORE

Addetto Laboratorio.

ISTRUZIONE

L’addetto al laboratorio dovrà munirsi di un becker con una soluzione calda, di un becker con soluzione fredda e di un termometro con regolare certificato di taratura.

L’addetto a laboratorio effettua la lettura del termometro del tino asettico prima sulla soluzione fredda e poi sulla soluzione calda. Successivamente ripete la stessa operazione con il termometro provvisto di certificato di taratura valido.

Qualora risultassero dei valori diversi occorrerà tarare il termometro dei tini asettici refrigerati con l’apposito regolatore di taratura.

I valori delle rilevazioni e le operazioni di taratura devono essere registrati su M 11.03 10.

FREQUENZA

Mensile.