## lista STRUMENTI+REVISIONI
LISTA STRUMENTI E PIANO DI TARATURA ANNO 2023 (M 11.01)
Revisione N. | Data | Motivo della revisione | Emessa da
15 | 2023-04-18 | Aggiornamento | Elsa Liga
S strumento segregato
D strumento tornato disponibile
P taratura programmata
X taratura eseguita con esito positivo
SCADENZE 2023
CODICE | TIPO STRUMENTO / MARCA | MATRICOLA | MODELLO | PARTI DA TARARE | ENTE DI TARATURA | RESP.TARATURA | DATA DI SCADENZA | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | DATA ESECUZIONE PROSSIMA REVISIONE
2AGR | Bilico elettronico (LAUMAS) | EO457513 |  |  | F&F BILICI | LAB | 2023-02-21 |  | P
1ACQ | Bilico a ponte (DINI ARGEO) | 84155210 |  |  | F&F BILICI | LAB | 2023-02-21 |  | P
1PF | Bilancia elettronica su rulliera (UNIOP) | 009994834376 |  |  | F&F BILICI | LAB | 2023-02-21 | [8 empty] | P
3AGR | Bilico meccanico (ZENIT) | 475 |  |  | F&F BILICI | LAB | 2023-02-21 |  | P
2PF | Pastorizzatore Raffred. REDA PIASTRE | 2552 |  | CT Conduttimetro Visualizzatore grafico T1T temp. pastorizzazione T2T temp. dopo sosta T3T Temp. uscita prodotto T4T Temp. ritorno utilizzo T5T Temp. ritorno vaschet. T6T Temp. acqua calda T7T Temp. acqua gelida FT1Misuratore magn. di portata PT1 Pressione dei recuperi in salita PT2 Pressione dei recuperi in discesa PT3 Pressione prodotto in uscita PT4 Pressione acqua glicolata | ENDRESS HAUSER | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P
3PF | Raffreddatore Raschiatore REDA | 2562 |  | T1T Temp. uscita tubolari T2T Temp. uscita raschiati T3T Temp. acqua ai tubolari Registratore grafico | ENDRESS HAUSER | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P
4PF | Pastorizzatore REDA TUBOLARE | 3075 |  | T1T Temp. pastorizzazione T2T Temp. dopo sosta T3T Temp. uscita prodotto T5T Temp. ritorno vaschetta CT Conducibilità FT1 Misuratore portata Registratore grafico PT Pressione ingresso pompa 3 P1T Pressione ingresso recupero P2T Pressione ingresso raffred. P3T Contropressione uscita prodotto P4T Pressione acqua glicolata | ENDRESS HAUSER | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P
5PF | Dosatore elettr. Misur. di massa e volume ASTEPO | 8K738364 | 35ST40-GA1AA11A23A |  | ENDRESS HAUSER | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  |  | X
4 AGR | Pastorizzatore GIANAZZA (eliminato dalle ultime revisioni) | 3B001A041EC |  | Temp. acqua calda T1T Temp. pastoriz. T2T Temp. soluzione glicolataT3T Temp. fine sosta T4T Temp. dopo raff. TorreT5T Temp. uscita corpo raschiatoT6T Temp. pastor.+A1 T7T Temp. uscita+A1 T8T Reg. grafico Termometro a quadrante 0601 Termometro a quadrante 0602 Termometro a quadrante 0603 Termometro a quadrante 0604 | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022
5 AGR | Sonda termometrica Preriscaldatore (Spirax Sarco) | 03L0031 |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
6 AGR | Termometro Preriscaldatore (SABA) | 0781 |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
7 AGR | REGISTRATORE TEMPERATURA HI 143 | 1089293 |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
8 AGR | REGISTRATORE PRESSIONE (Spirax-Sarco) | 03M0159 | 622 |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
1CON FMC | Concentratore FMC (ABB) | C/59421/8/2+7/8/9 C/59421/8/2+12/13/14 C/59421/8/2+15/16/17 2179S N/59521/10/8 |  | Temp. 1° effetto Tempo pastoriz. Temp. eff. intermedio Temp. ingresso acqua Temp. uscita acqua Pressione conc. FMC | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
1 CELL | Sonda termometrica cella 1 -25°C (YORK INTERNATIONAL) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
2 CELL | Sonda termometrica cella 2 -25°C (YORK INTERNATIONAL) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
3 CELL | Sonda termometrica cella 3 -25°C (YORK INTERNATIONAL) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
4 CELL | Sonda termometrica cella 4 -25°C (YORK INTERNATIONAL) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
5 CELL | Sonda termometrica cella 5 -25°C (YORK INTERNATIONAL) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
6 CELL | Sonda termometrica cella 6 -25°C (YORK INTERNATIONAL) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
7 CELL | Sonda termometrica cella 7 -25°C (YORK INTERNATIONAL) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
8 CELL | Sonda termometrica cella 8 0°C |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
9 CELL | Sonda termometrica cella 9 0°C |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
11 CELL | Sonda termometrica cella 11 -25°C COSMA IMPIANTI JONSHON CONTROLS |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
12 CELL | Sonda termometrica cella 12 -25°C COSMA IMPIANTI JONSHON CONTROLS |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
13 CELL | Sonda termometrica cella 13 -25°C COSMA IMPIANTI JONSHON CONTROLS |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
1 LAB | TURBIDIMETRO (MERCK) | 201301210 |  |  | LAB | LAB | ANNUALE 2022 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
2 LAB | SPETTROFOTOMETRO SHIMADZU UV-1800 | A11635171273V5 |  |  | LAB | LAB | MENSILE 2022 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
3 LAB | RIFRATTOMETRO (ATAGO RX 5000) | 53608 |  |  | LAB | LAB | MENSILE 2022 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
4 LAB | Bilancia Elettronica (EXACTA) | 60577 | mod. P1500 |  | F&F BILICI | LAB | 2023-02-21 |  | P
5 LAB | Bilancia di precisione (SARTORIUS) | 18503664 | mod. CP2245 |  | F&F BILICI | LAB | 2023-02-21 |  | P
6 LAB | Bilancia elettronica con camera di pesata analitica | 2012281789 (CIBE) |  |  | F&F BILICI | LAB | 2023-02-21 |  | P
7 LAB | Spettrofotometro (SHIMADZU) | A11024334757CS | mod.UV- 1700 |  | LAB | LAB | MENSILE 2022 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
8 LAB | PH METRO (METROHM1) | 1744001031212 | mod. 744 |  | LAB | LAB | MENSILE 2022 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
9 LAB | Titolatore automatico (Metrohm) | 10245458 MOD. 785 DMP |  |  | LAB | LAB | MENSILE 2022 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
10 LAB | Conduttimetro (Mettler Toledo) | H18304 |  |  | LAB | LAB | MENSILE 2022 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
13 PF | Conducibilità CIP carrellato | 4B0AE105G00 | CLD132-PMV118AA1 |  | ENDRESS HAUSER | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P
01 TR | Contalitri linea 1 succo | 50H65-2F0A1A10CAAA | C2056C19000 | - | ENDRESS HAUSER | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  |  | X
02 TR | Contalitri linea 2 succo | 50H65-2F0A1A10CAAA | A90F3A19000 |  | ENDRESS HAUSER | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  |  | X
03 TR | Termometro a quadrante (Tino 1) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
04 TR | Termometro a quadrante (Tino 2) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
05 TR | Termometro a quadrante (Tino 3) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
06 TR | Termometro a quadrante (Tino 4) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
07 TR | Termometro a quadrante (Tino 5) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
08 TR | Termometro a quadrante (Tino 6) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
09 TR | Termometro a quadrante (Tino 7) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
10 TR | Termometro a quadrante (Tino 8) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
11 TR | Termometro a quadrante (Tino 9) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
12 TR | Termometro a quadrante (Tino 10) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
13 TR | Termometro a quadrante (Tino 11) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
14 TR | Termometro a quadrante (Tino 12) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
06 PF | Termometro a quadrante (Tino 13A) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
07 PF | Termometro a quadrante (Tino 14A) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
08 PF | Termometro a quadrante (Tino 15A) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
09 PF | Termometro a quadrante (Tino 16A) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
10 PF | Termometro a quadrante (Tino 17A) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
11 PF | Termometro a quadrante (Tino 18A) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
12 PF | Termometro a quadrante (Tino 19A) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
14 PF | Termometro a quadrante (Tino 21A) |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
15 TR | Bilancia LAUMAS | EO457413 | WE-T |  | F&F BILICI | LAB | 2023-02-21 |  | P
16 TR | Bilancia LAUMAS Modello WE-T | EO457313 |  |  | F&F BILICI | LAB | 2023-02-21 |  | P
17 | Camera Calda n°1 |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
18 | Camera Calda n°2 |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
19 | Camera Calda n°3 |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
20 | Camera Calda n°4 |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
21 | Camera Calda n°5 |  |  |  | EUROALFA | LAB | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P |  | X
15 PF | Trappola Magnetica |  |  |  | MAGNETIC SYSTEM | LAB | OGNI 5 ANNI | P
1 DEP/DIST | Serbatoio metallico | 02 E0629908 |  |  | BLANDINO |  | ANNUALE 2022 | [6 empty] | P
DEP/DIST | Contatore Volumetrico per Alcool Etilico Bopp & Reuther OI | 716505 | OI 1AG19R7/F5 |  | BLANDINO |  | BIENNALE (ex.14/07/2023) | [6 empty] | P
16 PF | Silos W20 0BOX | E0510514 |  |  | F&F BILICI | LAB | 2023-02-21 |  | P
17 PF | Bilancia Elettronica | 321551 |  |  | F&F BILICI | LAB | 2023-02-21 |  | P
18 PF | Conducibilità Pastorizzatore tubulare | HA0DDE05G00 | CLD134-PMV538AA1 |  | ENDRESS HAUSER | Roberta Micalizzi | ANNUALE | [6 empty] | P |  |  | X

## Endress Hauser
ELENCO STRUMENTI DA TARARE ENDRESS HAUSER 2022
DEPURAZIONE
N. | Codice strumento | Numero di serie | Tag | Sop | Descrizione | NOTE
1 | CAM74-1A2A1GA | C7000205S00 | AIT-COD-OUT |  | Trasmettitore COD
2 | CAS74-SA6A | C7000105S00 | AE-COD-OUT |  | Sensore multiparametro COD
3 | 50W1H-UC0A1AA0CAAA | F6146F19000 | FT112 |  | Portata scarico depuratore | Manutenzione - OK
17 | FMU90-R21CA111AA1A | FB01B8010E6 | FT-PLUV |  | Portata scarico acque piovane | Manutenzione - OK
51 | FMX21-1L6L7/0 | M604DD01122 | LT103 |  | Sonda di livello digestore 2 | Manutenzione - OK
PRODOTTI FINITI
Pastorizzatore REDA a piastre matr. 2552
N. | Codice strumento | Numero di serie | Tag | Sop | Descrizione | NOTE
46 | RSG45-A1L0/0 | M6042E04484 | REG-PST-PSTR |  | Nuovo registratore grafico | Manutenzione - OK
10 | CLD 132-PMV118AA1 | 4C0A7105G00 | CT-PST-PSTR | PT.T07.R2 | Conduttimetro | CONFORME
32 | MAG1100 | 239404T022 | FT1-PST-PSTR | PT.T23.R3 | Trasmettitore di portata | CONFORME
22 | TERMOTECH 00031 | 4C0003104A1 | T1T-PST-PSTR | PT.T70.R2 | Temperatura pastorizzazione | CONFORME, ma qaulche punto non conforme
23 | TERMOTECH 00031 | 4C00031040A1T2 | T2T-PST-PSTR | PT.T70.R2 | Temperatura dopo la sosta | CONFORME, ma qaulche punto non conforme
21 | TERMOTECH 00031 | 4C00031040A1T3 | T3T-PST-PSTR | PT.T70.R2 | Temperatura uscita prodotto | CONFORME
27 | TERMOTECH 00031 | IT05289 | T4T-PST-PSTR | PT.T70.R2 | Temperatura ritorno utilizzo | CONFORME
24 | TERMOTECH 00031 | IT05279 | T5T-PST-PSTR | PT.T70.R2 | Temperatura ritorno vaschetta | CONFORME
26 | TERMOTECH 00031 | IT05283 | T6T-PST-PSTR | PT.T70.R2 | Temperatura acqua calda | CONFORME
25 | TERMOTECH 00031 | IT05280 | T7T-PST-PSTR | PT.T70.R2 | Temperatura acqua gelida | CONFORME
38 | TM 32.02 | IT24367 | TI-1_PST-PSTR | PT.T70.R2 | Termometro - Temperatura entrata prodotto | CONFORME
39 | TM 32.02 | IT24368 | TI-2_PST-PSTR | PT.T70.R2 | Termometro - Temperatura al degaser | CONFORME
40 | TM 32.02 | IT24369 | TI-3_PST-PSTR | PT.T70.R2 | Termometro - Temperatura pastorizzatore | CONFORME
41 | TM 32.02 | IT24370 | TI-4_PST-PSTR | PT.T70.R2 | Termometro - Temperatura acqua calda | CONFORME
42 | TM 32.02 | IT24371 | TI-5_PST-PSTR | PT.T70.R2 | Termometro - Temperatura uscita prodotto | CONFORME
43 | TM 32.02 | IT24372 | TI-6_PST-PSTR | PT.T70.R2 | Termometro - Temperatura acqua glicolata | CONFORME
50 | PMP46-RE13P1A1AHD | 4C004301024 | P1T-PST-PSTR | PT.T40.R2 | Pressione dei recuperi in salita | NON CONFORME
49 | PMP46-RE13P1A1AHD | 4C004201024 | P2T-PST-PSTR | PT.T40.R2 | Pressione dei recuperi in discesa | CONFORME
48 | PMP46-RE13P1A1AHD | 4C004101024 | P3T-PST-PSTR | PT.T40.R2 | Pressione prodotto in uscita | CONFORME
47 | PMP46-RE13P1A1AHD | 4C004001024 | P4T-PST-PSTR | PT.T40.R2 | Pressione acqua glicolata | CONFORME
Pastorizzatore REDA tubolare matr. 3075
N. | Codice strumento | Numero di serie | Tag | Sop | Descrizione | NOTE
44 | RSG45-A1L0/0 | M6042D04484 | REG-PST-TUB |  | Nuovo registratore grafico | Manutenzione - OK
6 | 50H65-UH0A1AA0ABAA | DB1C1F19000 | FT1-PST-TUB | PT.T23.R3 | Trasmettitore di portata | CONFORME
42 | CLD134PMV538AA1 | HA0DDE05G00 | CT-PST-TUB | PT.T07.R2 | Conduttimetro | CONFORME
20 | ZAMA 2xPT100 | IT24318 | T1T-PST-TUB | PT.T70.R2 | Temperatura pastorizzazione | CONFORME
20 | ZAMA 2xPT100 | 985 | T3T-PST-TUB | PT.T70.R2 | Temperatura uscita prodotto | CONFORME
28 | PT100 ITALCOPPIE | IT05295 | T5T-PST-TUB | PT.T70.R2 | Temperatura ritorno vaschetta | CONFORME
35 | TM 32.02 | IT24364 | TI-1-PRE_PST-TUB | PT.T70.R2 | Termometro - Temperatura pre-pastorizzazione | CONFORME
44 | TM 32.02 | IT24373 | TI-1_PST-TUB | PT.T70.R2 | Termometro - Temperatura pastorizzatore | CONFORME
36 | TM 32.02 | IT24365 | TI-2_PST-TUB | PT.T70.R2 | Termometro - Temperatura acqua glicolata | CONFORME
37 | TM 32.02 | IT24366 | TI-3_PST-TUB | PT.T70.R2 | Termometro - Temperatura acqua calda | NON CONFORME
15 | PMP 135 A1G01A1S | L410EA01052 | PT-PST-TUB | PT.T40.R2 | Pressione ingresso pompa P3 | CONFORME
16 | PMP 135 A1G01A1S | L410EC01052 | P1T-PST-TUB | PT.T40.R2 | Pressione ingresso recupero | CONFORME
12 | PMP 135 A1G01A1S | 8C09F901052 | P2T-PST-TUB | PT.T40.R2 | Pressione ingresso raffreddatore | CONFORME
14 | PMP 135 A1G01A1S | 8C09FE01052 | P3T-PST-TUB | PT.T40.R2 | Contropressione uscita prodotto | CONFORME
13 | PMP 135 A1G01A1S | 8C09FC01052 | PT4-PST-TUB | PT.T40.R2 | Pressione acqua glicolata | CONFORME
PRODOTTI FINITI
Raffreddatore-raschiatore REDA matr.2562
N. | Codice strumento | Numero di serie | Tag | Sop | Descrizione | NOTE
7 | RSG20-62CA1DA | 4C00820410C | REG-RAFF-RASCH |  | Registratore grafico | Manutenzione - OK
18 | GEFRAN TR2 | 605 | T1T-RAFF-RASCH | PT.T70.R2 | Temperatura prodotto tubolare | CONFORME
19 | GEFRAN TR2 | 606 | T2T-RAFF-RASCH | PT.T70.R2 | Temperatura prodotto raschiatore | CONFORME
29 | GEFRAN TR2 | IT20550 | T3T-RAFF-RASCH | PT.T70.R2 | Temperatura uscita ai tubolari | CONFORME
CIP carrellato
N. | Codice strumento | Numero di serie | Tag | Sop | Descrizione | NOTE
8 | RSG20-62CB1DA | 8C00130410C | REG-CIP-CAR |  | Registratore grafico | Manutenzione - OK
9 | CLD132-PMV118AA1 | 4B0AE105G00 | CT-CIP-CAR | PT.T07.R2 | Conducibilità CIP | CONFORME
59 | GEFRAN TR2 | IT24212 | TT-CIP-CAR | PT.T70.R2 | Temperatura CIP | CONFORME
Riempitrice asettica ASTEPO
N. | Codice strumento | Numero di serie | Tag | Sop | Descrizione | NOTE
33 | 35ST40-GA1AA11A23A | 8K738364 | FT-RMP-AST | PT.T23.R3 | Portata riempitrice asettica Astepo | CONFORME
TRASFORMAZIONE
Misuratori magnetici di portata
N. | Codice strumento | Numero di serie | Tag | Sop | Descrizione | NOTE
5 | 50H65-2F0A1A10CAAA | C2056C19000 | FT-SC-LN1 | PT.T23.R3 | Portata uscita succo linea 1 | CONFORME
4 | 50H65-2F0A1A10CAAA | A90F3A19000 | FT-SC-LN2 | PT.T23.R3 | Portata uscita succo linea 2 | CONFORME
34 | 55H65-19R3/101 | K30F2719000 | FT-DEK | PT.T23.R3 | Portata dekanter Z5E-4/401 zona succhi | CONFORME